-7-

長庚紀念醫院 (林口)胸腔內科檢查室

適用對象(技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員))

<支氣管內視鏡檢查之切片標準 >  工作規範

編號：AUMD31-003

訂定日期 2004年09月 制訂公佈

修訂日期 2024年09月 第九次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

目         錄

標   題                                                 頁數

壹、目的、適用範圍與工具………………………………         7-1~7-2

貳、操作標準…………………………………………………………7-3~7-5

參、異常狀況及處理對策……………………………………………7-6

肆、參考資料                                            7-7

支氣管內視鏡檢查之切片標準作業規範(一)

編  號：AUMD31-003

總頁數：7                                                                                   頁  數：7-1

| 作業目的 | 適用範圍 | 使 用 器 材 、 工 具 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 疾病或腫瘤診斷 | 任何找不出原因之彌漫性肺部疾病或腫瘤診斷 | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | - 單次使用物品 濾紙 數PC 福馬林 數PC 導電貼片 1PC 單次使用19 C切片夾 1PC 單次使用15 C切片夾 1PC 其餘項次同一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 - 重複使用物品 電燒機 1台 電燒止血探頭 1 PC |  | * * * |  |  |  | * * * * |
|  |  | 公佈日期：2004年 9 月 | 修訂日期：2024年 10月第九次 修訂 |  |  |  |  |  |

支氣管內視鏡檢查之切片標準作業規範(一)

編  號：AUMD31-003

總頁數：7                                                                                   頁  數：7-2

| 作業目的 | 適用範圍 | 使 用 器 材 、 工 具 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | 有胸腔科檢查報告系統的電腦 1台 條碼貼紙機 1台 條碼掃瞄器 1台 數位同意書 其餘項次同一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 (3)藥物類 Epinephrine 1mg mL/amp 1PC 0.9% Nacl 20mL 1-3PC (4)布品類 同一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 |  | * * |  |  |  | * * * |
|  |  | 公佈日期：2004年 9 月 | 修訂日期：2024年 10月第九次 修訂 |  |  |  |  |  |

支氣管內視鏡檢查之切片標準作業規範(二)

編  號：AUMD31-003

總頁數：7                                                                                       頁  數：7-3

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 貳 | 執行前 1-10項同一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 11.醫師決定執行組織採檢部位及數量後,在檢查報告系統→病歷表單.同意書→檢查委託單→列印檢體條碼(新版)輸入採檢病人之病歷號、點選處置同意書、輸入人員識別證條碼,並輸入數量、檢體部位並確認病人基本資料及執行醫師姓名,列印檢體專用標籤紙(二維QR條碼) 。 執行中 (一)安排病人:1-4項同一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 (二)進行檢查 1-6項同一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 7.遵醫囑於檢查時進行切片檢查，選擇適合的切片夾。 8.使用前先行確認切片夾是否可以打開及順暢的開與關。 9.執行組織採檢後,技術員和醫師口頭確認採檢部位. 10.進行切片時須注意切片夾一定要伸出內視鏡鏡頭前可以看到夾子關節處才可以進行切片。 11.當檢體取出時即夾住於濾紙上後丟入已黏貼檢體專用標籤福馬林檢體瓶內。 | 同一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 同一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 如果無法正常打開則更新 若有多個部位採檢,依檢體專用標籤序號逐一取用(一次僅取用一張)。 依IPSG.4侵入性處置病人辨識與確認安全政策與程序 雙向確認採檢部位 進行切片時須依醫師口令做開或關之動作(開:打開切片夾.關:進行切片之動作) 第二部位(含以上)之採檢作業,須再次執行確認採檢部位與裝瓶作業 |  |
|  |  | 公佈日期：2004年 9 月 | 修訂日期：2024年 10月第九次 修訂 |

支氣管內視鏡檢查之切片標準作業規範(二)

編  號：AUMD31-003

總頁數：7                                                                                       頁  數：7-4

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 參 | 12.若病人出血較多時依醫囑需噴Epinephrine止血或注入冰過的生理食鹽水;或依醫師指示準備電燒機止血。 13.若檢查中途有併發症發生時，如大出血、氣胸、心肺功能喪失或意識不清時，則應停止檢查，馬上進行CPR急救措施。 14.採檢完成,執行Dr開立[病理組織委託單]後與負責裝瓶技術員應共同核對病人檢體專用標籤紙(二維QR條碼)以及檢體內容的正確性,包括病人基本資料(姓名、病歷號碼、床號、日期、主治醫師等) 、檢體名稱、左右部位及件數之正確性, 15.檢體盒蓋與盒身交界處貼上易碎式封條及簽名。 16.技術員於[檢查報告系統]送檢畫面掃瞄[病理組織委託單],檢體, 人員識別證條碼點選[確定送檢] 執行後 支氣管內視鏡檢查完之處理: 1-4項同一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 5.支氣管內視鏡檢查完之處理: (1)一般OPD病人:若病患有不適(呼吸困難、頭暈、血氧下降至90%以下)送病患至休息區休息,等狀況穩定後可以直接回家,並告知一小時內不可進食(包含開水)。 (2)住院病患:告知病患及家屬於一小時內不可進食(包含開水) | Epinephrine 1mg mL/amp 需加入0.9% N/S mL 稀釋成10mL 由執行Dr與技術員同時在[病理組織委託單]上簽名。 易碎貼紙應覆蓋至檢體標籤紙一角 若仍覺不適或大咳血需轉至急診，依AUMD31-027胸腔內科檢查室單位間交班標準作業規範，填寫病患運送交班紀錄單，由總醫師轉送至急診。 |  |
|  |  | 公佈日期：2004年 9 月 | 修訂日期：2024年 10月第九次 修訂 |

支氣管內視鏡檢查之切片標準作業規範(二)

編  號：AUMD31-003

總頁數：7                                                                                       頁  數：7-5

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 肆 | (3) 批價:由技術人員負責於檢查報告系統之計價欄點選計價項目，門診病人若有藥品，則由病人或家屬將批價單送交醫事課批價入帳後請送單回檢查室;病房病人計價項目若呈現”N”，則將計價單印出夾入病歷回病房由書記批價。 6.檢體依AUMD31-025胸腔內科檢體發送規範處理 重複使用物品之處理 (一)支氣管內視鏡 A.清潔 1-4項同一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 5.切片夾浸泡於酵素清潔液(ENDOZIME)中,並用清洗刷刷洗關節處,置入支氣管內視鏡清洗機內清洗及消毒。 6.清洗過後放入超音波震盪機，震盪30分鐘 B.消毒/滅菌: 切片夾烘乾後，以消毒袋裝好送C.S.R做EO滅菌消毒。 (二-四)項同一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 品質確效:同一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 | 批價碼:M21-063 (ENDOZIME)需浸泡10分鐘以上，才能將血跡自多處關節中清除。 超音波震盪機內放入6000ml Hydrogen peroxide soln 3% |  |
|  |  | 公佈日期：2004年 9 月 | 修訂日期：2024年 10月第九次 修訂 |

支氣管內視鏡檢查之切片標準作業規範(三)

編  號：AUMD31-003

總頁數：7                                                                                       頁  數：7-6

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一.若檢查中突有併發症發生時,如大出血、氣胸、心肺功能喪失或意識不清時,則應停止檢查。 二.支氣管鏡損壞 三.電腦擷像係系統無法開機或無法擷像 四.滅菌物品染污 五.物品消毒不完整 六.內視鏡洗滌機故障 | 病患狀況變差 1.病患咬管致支氣管鏡破損.進水.無影像。 2.支氣管鏡遭針紮。 包裝破損、有效日期過期。 過期 斷電，斷水，機器短路。 | 1.立即停止檢查，確認生命徵象並告知現場主治醫師。 2.視病患狀況給予適當醫療措施。 3.P.R.N.進行C.P.R急救或相關急救措施。 4.門診患者若仍覺不適,大咳血,血氧濃度低...等,需轉至急診，填寫病患運送交班紀錄單，由住院醫師轉送至急診。 1.於清洗機上進行測漏檢查.按Man Leak鍵。 2.請儀器廠商攜回原廠修護。 打電話請修:2050電腦請修。 可以重新消毒者重新打包滅菌,無法重新消毒則丟棄。 重新打包消毒。 依故障排除先法進行簡單測試(參考一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範附件一)，並通知相關單位如工務課，儀器處等，必要時請原廠提供服務。 |  |
|  |  | 公佈日期：2004年 9 月 | 修訂日期：2024年 10月第九次 修訂 |

氣管內視鏡檢查之切片標準作業規範(四)

編  號：AUMD31-003

總頁數：7                                                                                       頁  數：7-7

| 參考資料 - FLexibLe Bronchoscopy ,2nd Edition 2004 Edited by Ko-Pen Wang ; AtuL C.Metha; J.Francis Turner,Jr. - 衛生署疾病管制局 Centers for Disease ControL 之侵入性醫療感染管制作業基準 - 政令規章/感染管制/規章編號:K03314侵入性檢查治療單位感染管制作業準則 - 政令規章/感染管制/規章編號: K05350軟式內視鏡清洗及消毒暨品質監測感染管制作業要點 - 政令規章/感染管制/規章編號: K03304消毒及滅菌感染管制作業準則 - 政令規章/感染管制/規章編號: K03321傳染病防治感染管制作業準則 - 政令規章/感染管制/規章編號: K03324手部衛生與隔離防護措施感染管制作業準則 - 政令規章/感染管制/規章編號: K03315新興傳染病疫情或大規模感染事件應變作業準則 - 政令規章/總務/規章編號: G01001事業廢棄物管理規則 - 政令規章/感染管制/規章編號: K03306環境清潔感染管制作業準 - 政令規章/感染管制/規章編號: K05318洗縫布類品感染管制作業要點 - 政令規章/醫事/規章編號:L03112診療前告知及同意書簽署作業準則 - 政令規章/醫品病安/規章編號: Q02002病人安全作業管理辦法 - 政令規章/安全衛生/規章編號:N03105危害物質品管理作業準則 - 政令規章/安全衛生/規章編號:N00001安全衛生工作守則 - 政令規章/安全衛生/規章編號:N03102隔離動線規劃作業準則 - 政令規章/醫品病安/規章編號: Q03005病人交接與轉送作業準則 - 政令規章/院區/規章編號D3BG01：IPSG.1正確辨識病人政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號D3BG04：IPSG.4侵入性處置病人辨識與確認安全政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號D3BG05：IPSG.5；PCI.9減少醫療相關感染風險之基本政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號L3BI07：PCI.7.1.1單次使用之醫療器材的重複使用政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號D3BI03：PCI.7.3尖銳器具使用、廢棄及管理政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號D3BR04：PFR.6同意書簽署政策與程序 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2004年 9 月 | 修訂日期：2024年 10月第九次 修訂 |