-7-

長庚紀念醫院 (林口)胸腔內科檢查室

適用對象(技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

<支氣管內視鏡之支架置放術標準 >  工作規範

編號：AUMD31-029

制定日期 2005年08月 制訂公佈

修訂日期 2024年10月 第十一次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

目         錄

標   題                                                     頁數

壹、目的、適用範圍與工具………………………………             9-1~9-3

貳、操作標準………………………………………………………   … 9-4~9-6

參、異常狀況及處理對策…………………………………………   … 8-7

肆、參考資料                                                8-9

支氣管內視鏡之支架置放術標準作業規範(一)               編  號：AUMD31-029

總頁數：9                                                                                   頁  數：9-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利用支架置放術治療氣管支氣管阻塞、狹窄及其他病變。 | - 慢性氣喘及慢性阻塞性肺病之氣管併發症 - 氣管軟化症 - 氣管插管併發之氣管狹窄 - 氣管食道瘻管 - 肺結核或其他感染後之支氣管纖維化狹窄 | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | (1)單次使用物品: 10cc空針 數PC 4×4紗布 數PC 口咬器 1PC O2管 1PC N95口罩 數PC 無菌手套 數PC 髮帽 數PC 支架(依病人需要的型號) 1-2PC 布膠 1PC Neburlizer 1PC 抽痰管 1PC (2)重複使用物品-儀器類: Scope主機 1台 影像系統 1台 擷像系統 1台 支氣管內視鏡 1PC 麻醉噴霧機(PRN) 1台 麻醉噴槍(PRN) 1台 生理監視器 1台 Guide wire 1PC |  | * * * * * * * | * |  |  | * * * * * * * * * * * * |
|  |  | 公佈日期：2005 年08 月 | 修訂日期：2024年10月 十一次修訂 |  |  |  |  |  |

支氣管內視鏡之支架置放術標準作業規範 (一)                        編號：AUMD31-029

總頁數：9                                                                                        頁數：9-2

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | 單次使用19C 切片夾 1PC 2設備類: 檢查床(或病床) 1台 推車 1台 Suction設備 1套 護目鏡或防護面罩 2PC (三)藥物類: Lidocaine HCL 2% 20 mL /vial PRN Lidocaine jelly 30mg/tube PRN Midazolam 5mg/1 mL /amp PRN Codeine phosphate 15mg/ mL /amp PRN Propofol 10mg/ mL,20 mL /amp IV 1-2 amp Alfentanil 0.5mg/ mL,2 mL /amp IV 1 amp Chlorpheniramine maleate 5mg/ mL /amp PRN Ephedrine 40mg/ mL /amp PRN Flumazenil 0.5mg/5 mL /amp PRN Nacl 0.9%(plastic) 20 mL /amp PRN Alcohol 75% 150mL/pc PRN |  | * * * * * * * * * * |  |  |  | * * * * |
|  |  | 公佈日期：2005 年08 月 | 修訂日期：2024年10月 第十一次修訂 |  |  |  |  |  |

支氣管內視鏡之支架置放術標準作業規範(一)

編  號：AUMD31-029

總頁數：9                                                                                          頁  數：9-3

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | (四) 製劑類 Alcohol 75% 4000 mL PRN (五)布品類: 床單 1條 治療巾 3條 約束帶 數PC 超細纖維防水隔離衣 數件 無菌大洞巾 1條 棉被 1條 |  | * * |  |  |  | * * * * * |
|  |  | 公佈日期：2005 年08 月 | 修訂日期：2024年10月 第十一次修訂 |  |  |  |  |  |

支氣管內視鏡之支架置放術標準作業規範(二)

編  號：AUMD31-029

總頁數：9                                                                                     頁  數：9-4

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 貳 | 執行前 - 經醫師評估後，決定支架型號,由檢查室負責支架技術員通知資材人員備料，約需3個工作天。 - 在支架登記本上，登錄日期型號，通知技術員。 - 跟檢查技術員入排程，安排病患3天後檢查,並和病房護理師交班檢查事宜。 - 注意事項：若資材因備料異常，無法在3天完成交貨。要記得安排後續事宜(含病患排程告知執行醫師)。 - 1-13項同AUDM31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範。 執行中 (一)安排病人 1-13項同AUDM31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範。 14.二位主要檢查醫師先戴上N95口罩、髮帽再依無菌原則穿上無菌防水隔離衣、戴上無菌手套及護目鏡防護面罩。 15.技術人員戴上口罩及無菌手套、髮帽、隔離衣及護目鏡防護面罩 16.取支氣管內視鏡置於主機上。 | TOCC詢問等依AUMD31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 急件或特殊需求依現況辦理。 支氣管內視鏡型號BF-260/BF-290.1T40 |  |
|  |  | 公佈日期：2005 年08 月 | 修訂日期：2024年10月 第十一次修訂 |

支氣管內視鏡之支架置放術標準作業規範(二)

編  號：AUMD31-029

總頁數：9                                                                                     頁  數：9-5

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 17.安排病人使病人躺在檢查台上,頭向後仰,維持口腔、頭、氣管成一直線,置放口咬器固定以利醫生進行檢查,向患者解釋用約束帶約束患者,依AUDM31-039胸腔內科檢查室病患約束標準作業規範。 (二)進行檢查 1-6項同AUDM31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業。 7.給Guide Wire,將其放至要放支架之氣管位置後將Guide Wire留置氣管內,慢慢移出支氣管鏡同時固定Guide Wire 不要滑脫。 8.在醫師確認放置支架位置及大小後，打開支架包裝放置於 患者身上無菌面上。 9.準備無菌4×4”紗布塗Lidocaine jelly 1mg給醫生潤 滑支架前端。 10.支鏡從鼻子進入到要放支架位置,支架從嘴巴順著Guide Wire 11.若醫師決定須移動支架位置，準備19C切片夾挪移。 12.支架放好後取出患者口中綁帶式口咬器。 13.若檢查中突有併發症發生時,如大出血,氣胸,心肺功能 喪失或意識不清時,則應停止檢查,馬上進行CPR急救措 施。 14.若檢查中突有併發症發生時,如血壓過低,Midazolam過量時,則應停止檢查。 | 使用藥物依AUMD31-023胸腔內科管制藥品作業規範執行 AUMD31-034常備藥品管理作業規範執行 置放至支架置放處後,依主治醫師口令慢慢拉線釋放支架。 必要時依醫囑給予升壓劑Ephedrine 40mg/ml/amp,為Midazolam之解毒劑及持續監測病患Vital sign變化。 |  |
|  |  | 公佈日期：2005 年08 月 | 修訂日期：2024年10月 第十一次修訂 |

支氣管內視鏡之支架置放術標準作業規範(二)

編  號：AUMD31-029

總頁數：9                                                                                       頁  數：9-6

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 參 肆 伍 陸 | 執行後 支氣管內視鏡檢查完之處理: 1.病人處理: (1)(2)項同AUDM31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範。 (3)批價:由技術人員負責電腦勾選批價項目,門診病人由病人或家屬將批價單送交醫事課批價入帳後請送單回檢查室，;病房病人於電腦勾選批價項目。 2.報告處理:同意書報告檢查記錄單整理後,再統一回收至病 歷室。 3.3-6項同AUDM31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範。 7.在使用支架型號上的收料單上的檢驗處簽名並請助理員連同已備料未使用支架交給資材負責人員。 8.若當日有已備料未使用支架要鎖在儲藏室內。 重複使用物品之處理: 同AUDM31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範。 品質確效: 同AUDM31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範。 附件:同AUDM31-001一般支氣管內視鏡作業標準。 | 計價單勾選M21-011、M21-019、S52-065-1加上支架型號。 支架為計價材料,跟檢查技術員確定計價完成後以調撥單完成領料作業。 撕下三張支架外包裝上型號貼紙(一張貼報告上，一張貼檢查記錄單上，一張貼登記本上)，報告單上型號貼紙要蓋主治醫師騎縫章 |  |
|  |  | 公佈日期：2005 年08 月 | 修訂日期：2024年10月 第十一次修訂 |

支氣管內視鏡之支架置放術標準作業規範(三)

編  號：AUMD31-029

總頁數：9                                                                                         頁  數：9-7

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.若檢查中突有併發症發生時,如大出血、氣胸、心肺功能喪失或意識不清時,則應停止檢查。 二.支氣管鏡損壞 三.電腦擷像係系統無法開機或無法擷像 四.滅菌物品染污 五.物品消毒不完整 六.內視鏡洗滌機故障 七.針扎受傷 | 病患狀況變差 1.病患咬管致支氣管鏡破損.進水.無影像。 2.支氣管鏡遭針紮。 包裝破損.有效日期過期。 過期 斷電，斷水，機器短路。 人員疏失 | 1.立即停止檢查，確認生命徵象並告知現場主治醫師。 2.視病患狀況給予適當醫療措施。 3.P.R.N.進行C.P.R急救或相關急救措施。 4.門診患者若仍覺不適,大咳血,血氧濃度低...等,需轉至急診，填寫病患運送交班紀錄單，由住院醫師轉送至急診。 1.於清洗機上進行測漏檢查.按Mean Leak鍵。 2.請儀器廠商攜回原廠修護。 1.網頁請修或打電話請修:2050電腦請修。 2.重新開機 3.無法使用時請儀器人員修復電話3068 可以重新消毒者重新打包滅菌,無法重新消毒則丟棄。 重新打包消毒。 依故障排除先法進行簡單測試(參考附件一)，並通知相關單位如工務課，儀器處等，必要時請原廠提供服務。 1.先在針扎處將血液擠出. 2.依院方之針扎原則處理 3.進行RCA分析檢討流程。 |  | 處 理 對 策 |
|  |  | 公佈日期：2005 年08 月 | 修訂日期：2024年10月 第十一次修訂 |  |

支氣管內視鏡之支架置放術標準作業規範(四)

編  號：AUMD31-029

總頁數：9                                                                                      頁  數：9-8

| - Flexible Bronchoscopy ,2nd Edition 2004 Edited by Ko-Pen Wang ; Atul C.Metha; J.Francis Turner,Jr. - 9601衛生署疾病管制局 Centers for Disease Control 之侵入性醫療感染管制作業基準 - 政令規章/感染管制/侵入性檢查治療單位作業安全準則 (規章編號KO3314) - 政令規章/感染管制/隔離感染管制作業規範 (規章編號KO3304) - 政令規章/感染管制/消毒及滅菌感染管制作業規範 (規章編號KO3304) - 政令規章/感染管制/新興傳染病疫情或大規模感染事件應變作業準則(規章編號KO3315) - 政令規章/感染管制/手部衛生感染管制作業要點 (規章編號KO3324) - 政令規章/感染管制/總務類/事業廢棄物管理規則(規章編號GO1001) - 政令規章/感染管制/環境清潔感染管制作業要點 (規章編號KO3306) - 政令規章/資材/醫療布類品管理規則 (規章編號RO2L01) - 政令規章/感染管制/洗縫布類品感染管制作業要點 (規章編號KO5318) - 政令規章/醫品病安/病人安全作業管理辦法(規章編號Q02002) - 政令規章/安全衛生/危害性化學品管理作業準則(規章編號N03105) - 政令規章/安全衛生/安全衛生工作守則(規章編號N01001) - 規章編號：D3BI05隔離感染管制作業政策與程序 - 規章編號：D3BG01：IPSG.1正確辨識病人政策與程序 - 規章編號：D3BG04：IPSG.4侵入性處置病人辨識與確認安全政策與程序 - 規章編號：D3BI07：PCI.7.1.1﹝單次使用之醫療器材的重複使用﹞政策與程序 - 規章編號：D3BI03：PCI.7.3尖銳器具使用、廢棄及管理政策與程序 - 規章編號：D3BI04：PCI.7.4藥品與醫材儲存管理政策與程序 - 規章編號：D3BR06: PFR.5.2手術、麻醉、檢查鎮靜、輸血及其他高風險治療與檢查同意書簽署政策與程序 - 規章編號：D3B003:IPSG.4檢查室侵入性處置安全與品質作業政策與程序 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2005 年08 月 | 修訂日期：2024年10月 第十一次修訂 |

支氣管內視鏡之支架置放術標準作業規範(四)

編  號：AUMD31-029

總頁數：9                                                                                      頁  數：9-9

| 23 規章編號D3BR02：PFR.1.2尊重病人及家屬價值觀與信仰之政策與程序 24. 規章編號D3BR03：PFR.6同意書簽署政策與程序 25. 規章編號D3BA02：ACC3.3.1病人持續醫療照護政策與程序 26. 規章編號L3BE01：PFE1.2.2.1.3.6病人與家屬衛教政策與程序 27. 規章編號D3BP02：COP3.2心肺復甦照護政策與程序 28. 規章編號D3AA02：ACC1.1.3病人檢查治療延遲政策與程序 29. AUMD31-023胸腔內科系麻醉管制藥品管理標準作業規範 30. AUMD31-025胸腔內科支氣管鏡病理組織採檢標準作業規範 31. AUMD31-026胸腔內科CIDEX標準作業規範 32. AUMD31-027胸腔內科檢查室單位間交班標準作業規範 33. AUMD31-032胸腔內科檢查報告擷像標 34. AUMD31-033胸腔內科系病患隱私維護管理作業規範 35. AUMD31-034胸腔科常備藥管理標準作業規範 36. AUMD31-038胸腔內科洗手工作規範與IPSG. 37. AUMD31-039胸腔內科檢查室病患約束標準工作規範 38. AUMD31-042胸腔內科預防跌倒標準作業規範 39. AUMD31-047胸腔內科檢查室異常事件處理標準作業規範 40. AUMD31-049胸腔內科侵入性處置病人辨識與確認安全作業規範 41. AUMD31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2005 年08 月 | 修訂日期：2024年10月 第十一次修訂 |