-7-

長庚紀念醫院 (台北、林口、桃園)胸腔內科檢查室

適用對象:技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

:

<IOS 脈衝震盪肺功能檢查 >標準作業規範

編號：AUMD31-053

制訂日期 2022 年 02  月  制訂公佈

修訂日期 2024 年 10  月  第 2次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。-

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

目         錄

標   題                                                      頁數

壹、目的、適用範圍與工具………………………………              6-1

貳、操作標準………………………………………………………       6-2~6-4

參、異常狀況及處理對策……………………………………………     6-5

肆、參考資料                                                 6-6

IOS 肺功能檢查標準作業規範 (一)

編號：AUMD31-053

總頁數：6                                                                                  頁數：6-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 測量呼吸阻力幫助診斷 | 壹、氣喘 貳、COPD 參、Idiopathic pulmonaryfibrosis. 肆、肺腫瘤 肺囊腫 伍、脊椎側彎 陸、胸膜炎 氣胸 血胸 柒、肺切除 捌、神經肌肉疾病:格林-巴利綜合徵.呼吸肌肉疲勞等 玖、一般肺量計難以完成如:小孩及老人 | 壹、儀器類： 1.脈衝震盪儀 2.PFT機台 3.校正器 貳、不計價材料 1.鼻夾 2.呼吸過濾器一組 3.75%酒精 4.N95口罩 5.面罩 6.PVC手套 7.紗布或護理巾 |  |
|  |  | 公佈：2022年01月 | 修訂日期：2024年10月第2次修訂 |

IOS 肺功能檢查標準作業規範  (二)

編號：AUMD31-053

總頁數：6                                                                                 頁數：6-2

| 項 次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、執行前 | - 進行病患辨識及TOCC詢問。 - 進行消毒洗手作業 - 注意以單間單人檢查為主 - 準備機器: 1.將Pneumotach連接到Y-adapter上 2.將已消毒的P-tube連接到Pneumotach上 3.將新的過濾器安裝到P-tube上 五、每日定期校正檢查 1.開啟Sentry Suite軟體: (1)點選Ship warmup (2)點選Yes 2.Volume校正 (1)開啟Y-adapter的screen flap (2)點選Calibrotion (3)點選Star並開始打Pump直到完成自動結束並顯示校正 結果於螢幕上 | 依AUMD31-015一般肺功能及支氣管擴張劑使用前後篩檢標準作業規範。 依AUMD31-038胸腔內科檢查室洗手標準作業規範。 依AUMD31-033胸腔內科病人隱私維護管理標準作業規範。 熱機5分鐘 **注意Y-adapte後面的Screen flap一定要打開而測量IOS時要關畢。 打Pump數次(5-6次)推拉校正器到底(1L的校正筒)。 注意Gain ex>0.9，<0.9請汰換 Gain in>0.9 |  |
|  |  | 公佈：2022年01月 | 修訂日期：2024年10月第2次修訂 |

IOS 肺功能檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-053

總頁數：6                                                                                  頁數：6-3

| 項 次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳、執行中 | - 病人測試點Patient選New模式: - 輸入個人資料、{*}必填資訊→輸入完畢按OK或F1。 - 選擇IOS模式操作:若是選forced spirometry→則是測量 肺功能(等同M21-037)。 - 選擇IOS測驗(脈衝示波測量)下拉選IOS→呼吸阻力測量。 - 向病患說明測量程序令其瞭解後請其依照指令含住過濾器配 合正常呼吸、病患採坐姿以鼻夾夾住或用手捏住後含緊管子、雙手壓緊雙 頰以口呼吸。 - 按F1開始測量→正常呼吸2次後螢幕顯示開始畫圖→直到 停止(約20-30秒)必要時也可以F3按鍵停止檢查 。 - 為了檢查正確至少要執行3次測量方能採用最佳數值做為 診斷依據。 7.重覆4-5的動作直到報告正確。 | 1.注意ID號碼勿輸錯因為錯誤若存檔後則無法變更 1.若是使用IOS模式測功能性肺功能，則Screen flap一定要打開 下拉有2種模式: - IOS→呼吸阻力測量 - IOS VC→Erv/Vc呼吸阻力測量 - 請病患採取規律式自然呼吸法、口鼻不可漏氣且舌頭不可擋住管子以免影響報告。 - 病患須坐正(站立時)保持頭直或稍微延伸。 3.過濾器為單次使用。 1.若測試符合所有標準會以藍色矩形顯示在螢幕右下方 2.若測試不符合所有標準會以藍色矩形顯示在螢幕左下方 (需反覆測量直到正確) - 兩個呼吸參數指示器Vt及BF若在綠色範圍內表示測量 值準確。 |  |
|  |  | 公佈：2022年01月 | 修訂日期：2024年10月第2次修訂 |

IOS 肺功能檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-053

總頁數：6                                                                                 頁數：6-4

| 項 次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳、執行中 參、執行後 | - 資料確認: - 確認Co5HZ>0.7 - 確認Co20Hz>0.9 - 若不符合以上標準需重新檢查。 - 列印報告 - 以75%酒精消毒擦拭機台、門把、工作抬面等。 - 以紫消燈完成終期滅菌程序。 | 1.確認病患於檢測時是否壓臉頰過緊或過鬆導致漏氣。 2.確認病患檢測當下是否有吞口水行為或舌頭檔住吹管。 1.若測試符合所有標準會以藍色矩形顯示在螢幕右下方。 2.若測試不符合所有標準會以藍色矩形顯示在螢幕左下方。 (需反覆測量直到正確) - 兩個呼吸參數指示器Vt及BF若在綠色範圍內表示測量 值準確。 病患的吹管過濾器等丟入感染性垃圾桶。 |  |
|  |  | 公佈：2022年01月 | 修訂日期：2024年10月第2次修訂 |

IOS 肺功能檢查標準作業規範(三)

編號：AUMD31-053

總頁數：6                                                                                 頁數：6-5

| 異常狀況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.檢查無法完成 | - 病患呼吸過喘、無法閉合導致漏氣。 2. 病患無法採坐姿完成檢查。 | 詢問開單醫師是否先暫緩檢查。 |  |
|  |  | 公佈：2022年01月 | 修訂日期：2024年10月第2次修訂 |

IOS 肺功能檢查標準作業規範  (四)

編號：AUMD31-053

總頁數：6                                                                                  頁數：6-6

| 參 考 資 料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.IOS操作手冊 2.呼吸生裡學 3.AUMD31-015 一般肺功能及支氣管擴張劑使用前後篩檢標準作業規範 4.AUMD31-033 胸腔內科系病人隱私維護管理標準 5.AUMD31-038胸腔內科檢查室洗手（Hand Washing）標準作業規範 |  |  |
|  | 公佈：2022年01月 | 修訂日期：2024年10月第2次修訂 |