-7-

長庚紀念醫院 (林口)胸腔內科檢查室

適用對象:技術師(員)

<肺全量人體腔計呼吸功能試驗標準>  工作規範

編號：AUMD31-017

制定日期 1996 年07月   制訂公佈

修訂日期 2024 年10月    第十三次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

目         錄

標   題                                                    頁數

壹、目的、適用範圍與工具………………………………              7-1

貳、操作標準…………………………………………………………     7-2~7-5

參、異常狀況及處理對策…………………………………………    … 7-6

肆、參考資料                                                 7-7

肺全量人體腔計呼吸功能試驗標準作業規範標準作業規範(一)

編  號：AUMD31-017

總頁數：7                                                                                                          頁  數：7-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利用全肺計量測出最大吸吐氣流量，功能性肺容積，及全肺氣量容積，肺泡濔散等作為醫師診斷之參考評估。 | - 診斷下列疾病:氣喘，肺氣腫，支氣管擴張症，肺纖維症，肺膨脹不全及心肺症。 - 判斷肺功能障礙程度治療的效果及其預後。(如骨髓移植，風濕免疫疾病，漏斗胸) - 肺結核，肺癌，等開刀條件之決定和手術方法選擇。 - 評估肺部疾患的復健基準及決定其負荷量。 - 老年性肺氣腫的早期發現及治療。 - 肺移植前後肺功能之追蹤 | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | - 單次使用物品 Filter 1PC N95口罩 1個 髮帽 1PC 護目鏡 PRN 防水隔離衣 1件 磨砂貼布 1/100捲 PQB005E(Berotec) 1PC - 重複使用物品 1.儀器類: 全套肺功能儀器 1台 3L校正筒 1台 2.氣體設備: 壁式氧氣 混和氣 1瓶 成份:CH4 :0.3% N2 :平衡 CO :0.3% C2H2: 0.3% 3.鼻夾 1個 4.75% Alcohol 1PC |  | * * | * * |  |  | * * * * * * |
|  |  | 公佈日期：1996年7 月 | 修訂日期：2024年10月第十三次修訂 |  |  |  |  |  |

肺全量人體腔計呼吸功能試驗標準作業規範標準作業規範(二)

編  號：AUMD31-017

總頁數：7                                                                                                                頁  數：7-2

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 執行前 1.開啟全套肺功能儀器主機開關及啟動電腦設備，印表機電源進行設備校正。 2.啟動儀器校正功能以3L校正筒校正並列出報告存檔。 校正步驟: (1)Flow Sencer Calibration→F1→按Space→等15秒→出現黃色的流量圖由小至大，以校正筒依序由小到大共4種不同力量，將黃色圖轉為綠色圖，即表示校正正確完成(若失敗請重複至ok為止) →等畫面自動跳到下一頁流速圖，推打校正筒共6次，即完成校正(Range:95~~100%)→按F5印出圖表存放於設備維護資料夾。 (2)測體腔計內部壓力校正:關上門→按F4→自動校正壓力艙→校正Range:95%~~100%→按F2列印後貼於設備維護表上。 3.開啟智能報到面版辦理報到，詢問TOCC。 4.確認醫囑後將病人姓名、病歷號、檢查日期、身高、體重等 資料輸入電腦中。 5.確認醫囑 6.檢查前進行病患辨識、TOCC記錄、COVID-19之篩選檢查原 則、高危險跌倒因子評估等。 | 依AUMD31-014一般肺功能TOCC流程進行記錄 依AUMD31-022病患辨識標準作業規範進行辨識作業 依門診病人就醫流程執行。 依AUMD31-042預防病人跌倒標準作業規範執行 |  |
|  |  | 公佈日期：1996年7 月 | 修訂日期：2024年10月第十三次修訂 |

肺全量人體腔計呼吸功能試驗標準作業規範標準作業規範(二)

編  號：AUMD31-17

總頁數：7                                                                                                              頁  數：7-3

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 執行中 (一) 安排病人 1.解釋檢查方法直到病患暸解。 2.鼻子黏貼磨砂貼布以便放置鼻夾，使病患能以口呼吸。(二)進行檢查 1. FRC部份: (1)選F5(Pleumonary Function) →選3(Plethysmography-PRE)進入主項檢查。 (2)夾上鼻夾並指導病患將管子含在口中平穩呼吸(待病患適應後)按F1等待三次平穩的TV出現紅線時→按F1做快速的Pending→按F1做FVC(指導病患盡量吸氣到飽合再快速吹到光) →按END結束，取下鼻夾讓病患休息→等電腦跳出ESC & F1的畫面，選擇重做或存檔。 (3)重做時以(2)的程序再操作一次直到報告OK為止。 (4)列印報告各種按鍵定義: F1→Start F2→Delete F3→Store F4→Best F5→Printer F6→Look F7→看斜律圖 F8→看容量圖 | 依AUMD31-033胸腔內科系病患隱私維護管理標準作業規範執行。 依AUMD31-038洗手標準作業規範執行。 若報告不理想需重做按F1。 若報告理想需存檔列印則按ESC。 |  |
|  |  | 公佈日期：1996年7 月 | 修訂日期：2024年10月第十三次修訂 |

肺全量人體腔計呼吸功能試驗標準作業規範標準作業規範(二)

編  號：AUMD31-17

總頁數：7                                                                                                             頁  數：7-4

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - DLCO部份: - 選F5(Pleumonary Function) →選Singl Breath DLCO→按F1→Space→15秒(此時電腦自動校正直到OK為止) - 夾上鼻夾並指導病患將管子含在口中平穩呼吸加吐氣(待病患適應後)按F1→指導病患吸氣後→閉氣約10 秒→再用力吹到光直到氣流圖呈直線為止。 - 取下鼻夾讓病患休息→等電腦跳出ESC & F1的畫面， 選擇重做或存檔，重做時以(2)的程序再操作一次直到 報告OK為止。 (4)列印報告各種按鍵定義: F1→Start F2→Deleter F3→Store F4→Best F5→Printer F6→Look F7→看斜律圖 F8→看容量圖 3.M21-056檢查方法依照AUMD31-015一般肺功能及支氣管擴張前後篩檢(M21-038)標準作業規範執行。 | 若電腦校正異常須找出原因，以免無法執行後續動作，常見原因如:氣體不足，壓力不足(70~90)，Senser潮濕，必要時Call儀器課處理。 若報告不理想需重做按F1。 若報告理想需存檔列印則按ESC。 |  |
|  |  | 公佈日期：1996年7 月 | 修訂日期：2024年10月第十三次修訂 |

肺全量人體腔計呼吸功能試驗標準作業規範標準作業規範(二)

編  號：AUMD31-17

總頁數：7                                                                                          頁 數：7-5

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 叁 | 執行後: 1.注意病患呼吸狀況，必要時需請醫師會診查看是否有喘鳴 發生。 2.將病患鼻上的磨砂貼布清潔乾淨。 3.當日看報告者先列印出提供醫師參閱。 4.將須上傳之報告轉成PDF檔以便醫師查閱時可參閱圖形。 5.將氣體關閉，並以75% Alcohol清潔檢查台。 6.住院病患填妥交班記錄。 7.每個病人做完消毒以75%Alcohol擦拭檢查抬面門把及握把。 8.進行終期消毒紫外燈滅菌2小時。 | 若病人呼吸喘時請醫師會診查看。 連絡轉送人員接回病患，若病患情況改變則需通知病房care護理師親自接回。 門診無不適可離院，若病情變化則送至急診就醫。 檢查室關門紫外線消毒2小時，紫外線燈管亮著時，眼睛勿直視，避免造成眼睛傷害。(若紫外線燈管使用「累計時數」到達2,000小時或燈管閃爍，應通知工務課更換燈管)。 |  |
|  |  | 公佈日期：1996年7 月 | 修訂日期：2024年10月第十三次修訂 |

肺全量人體腔計呼吸功能試驗標準作業規範標準作業規範(三)

編號：AUMD31-017

總頁數：7                                                                                                                頁數：7-6

| 異常狀況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 病人吹氣不標準 2.機器不穩定 3專屬收集氣球破損 | - 病人太緊張。 - 方法不正確。 - 病患呼吸急促，無法配合。 1.氣體不足。 2.壓力不足(70~90)。 3.Sencer潮濕。 使用率過高導致老化產生。 | 安撫患者，請其放輕鬆。 重新教導檢查方法。 視狀況停止檢查，並通報開醫囑單之醫師，評估是否繼續檢查。 左列原因排除後仍無法執行時，通知儀器處維修人員輔助處理。 連絡儀器課維護人員更換氣球及通知主管進行領料覆核作業。 |  |
|  |  | 公佈日期：1996年7月 | 修訂日期：2024年10月第十三次修訂 |

肺全量人體腔計呼吸功能試驗標準作業規範標準作業規範(四)

編號：AUMD31-017

總頁數：7                                                                                        頁數：7-7

| 參 考 資 料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 規章編號D3BG01：IPSG.1正確辨識病人政策與程序 2. 規章編號D3BR01：PFR.1病人權利與配合事項政策與程序 3. 規章編號D3AA02：ACC1.1.3病人檢查治療延遲政策與程序 4. AUMD31-027胸腔內科檢查室單位間交班標準作業規範 5. AUMD31-033胸腔內科系病患隱私維護管理作業規範 6. AUMD31-038胸腔內科洗手工作規範 7. AUMD31-042胸腔內科預防跌倒標準作業規範 8. AUMD31-047胸腔內科檢查室異常事件處理標準作業規範 |  |  |
|  | 公佈日期：1996年07月 | 修訂日期：2024年10月第十三次修訂 |