-7-

長庚紀念醫院 (台北、林口、桃園)胸腔內科檢查室

適用對象:技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

<氣喘激發試驗標準>  工作規範

編號：AUMD31-016

制定日期  1999年09月   制訂公佈

修定日期  2023年11月  第十六次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。-

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

目         錄

標   題                                                 頁數

壹、目的、適用範圍與工具………………………………              6-1

貳、操作標準……………………………………………………   ……  6-2~6-3

參、異常狀況及處理對策…………………………………………    … 6-4

肆、參考資料                                                 6-6

氣喘激發試驗標準作業規範(一)

編號：AUMD31-016

總頁數：6                                                                                         頁數：6-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、藉由Methacholine藥物誘發性刺激病患，檢測其有無Asthma疾病。 貳、鑑別診斷COPD,ASTHMA及其嚴重度 | 1.病人肺功能異常或疑似肺功能異常者 2.診斷下列疾病:Asthma、肺氣腫、支氣管擴張症、肺纖維症、膨脹不全及心肺症。 3.評估Asthma疾病患者之肺功能障礙程度,治療的效果及其預後 | 壹、儀器類：肺功能測試機儀 1台 DOSIMETER 1台 貳、不計價材料: 一、filter 1 PC 二、空針(1.3.5.10mL) 數支 三、計算機 1台 四、T-Piece 1組 五、已消毒Nebulizer(646) 1組 六、渦流器 1個 參、藥物類 1、Methacholine(0.0625mg/0.25mg/1mg/4mg/16mg 各1mL 2、Berotec (PQB005E) 1瓶 3、09% N/S 20mL(PIG20P) 1瓶 肆、 氧氣接頭 1PC 伍、 N95口罩、髮帽、護目鏡、面罩、防水隔離衣、乳膠手套 各1 PC 陸、 75％Alcohol 1PC |  |
|  |  | 公佈日期：1999年9月 | 修訂日期：2023年11月第十七次修訂 |

肺功能氣喘激發試驗標準作業規範(二)

編號：AUMD31-016

總頁數：6                                                                                  頁數：6-2

| 項 次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、執行前 | - 依一般肺功能作業(AUMD31-014)執行肺功能 機台校正作業 二、依AUMD31-038洗手規範執行檢查前洗手。 三、依AUMD31-022病患辨識規範執行辨識。 四、開啟智能報到面版辦理報到。 五、報到時詢問TOCC。 六、向病患解釋肺功能檢查目的流程及注意事項。 七、Dosmiter機台ON。 八、藥物稀釋: 以無菌空針抽取一份0.25mg的 Methacholine+三份的0.9% N/S(以1:3比率 配合病人數)製作成0.0625mg DOSE。 九、檢查前需停用： （一）、交感神經藥物至少六小時。 （二）、甲基黃嘌呤藥物至少12小時。 長效甲基黃嘌呤藥物至少48小時。 類固醇藥物至少12小時。 （三）、避免劇烈運動及暴露冷空氣至少2小時。 （四）、停止抽煙及避免咖啡，可樂和巧克力 飲料等。 （五）、不可空腹。 十、檢查前進行高危險跌倒因子評估。 | 每月列印出之校正單張貼於設備維護記錄表。 依門診病人就醫流程執行。 空針上需標示藥物名稱劑量：0.0625mg、稀釋日期，稀釋者。 病患若未依規定停藥時可請門診醫師診治再判斷是否符合檢查需求，未符合之病人，需主動協助病人安排隔日檢查及就診，以免影響病人就醫權利。 依AUMD31-042預防病人跌倒（Fall prevention nursing of the patient）標準作業規範執行 |  |
|  |  | 公佈日期：1999年9月 | 修訂日期：2023年11月第十七次修訂 |

氣喘激發試驗標準作業規範(二)

編號：AUMD31-016

總頁數：6                                                                                   頁數：6-3

| 項 次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳、執行中 | 一、使用噴霧劑量測量機 （Nebulization Dosimeter），吸入定量（1mL）的激發藥劑（0.9﹪N/S）5口後，等待五分鐘。 二、再施行肺肺功能吹氣檢查，並記錄此次的肺功能數值。 三、再使用噴霧劑量測量機，吸入定量（1mL）的激發藥劑（Methacholine0.0625mg）5口後，等待五分鐘。 四、施行肺肺功能吹氣檢查。 五、重覆三~四的檢查步驟，完成0.25mg/1mg/4mg/16mg共計四次的吸藥與吹氣檢查，並完成數值填寫。 六、檢查當中，任何一次所施行的肺流速容積圖形的用力吸氣第一秒肺活量值（FEV1）比吸入Buffer(0.9﹪N/S)所吹出的用力呼氣第一秒肺活量值（FEV1）降低或等於20%時，則為陽性反應，反之則為陰性反應。 | 病患於吸藥過程，注意病患之變化，並請確實於每次吸藥後靜坐５分鐘、以避免報告不準確。 依AUMD31-014一般肺功能檢查執行。 每次重覆吹肺功能前需進行病患辨識引導說出姓名與出生年月日 1.每次吸完Methacholine藥物記得請病患將藥物倒掉以免 藥物濃度改變、影響數值(該次所加藥的空針需丟棄於空針收集筒中)。 2.注意病患吸藥反應，如果胸悶，喘息不適，即刻通知門診醫師並測量Vital Sign，必要時依醫囑給予支氣管擴張劑，緩解症狀並中止檢查， 3.注意病患吸Methacholine的方法是否正確。 陽性反應時需利用線性回歸原理算出PC20及r值。 |  |
|  |  | 公佈日期：1999年9月 | 修訂日期：2023年11月第十七次修訂 |

氣喘激發試驗標準作業規範(二)

編號：AUMD31-016

總頁數：6                                                                                      頁數：6-4

| 項 次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 參、執行後 | 七、當陽性反應時，給病人吸Berotec MDI 4uff，等待20分鐘後，再施行肺功能檢查。 八、執行接觸病人檢查後洗手時機。 九、每個病人做完消毒以75%Alcohol擦拭檢查抬面 門把及握把。 一、整理報告及環境，迎接下一位病患。 二、全部結束後將資料上傳到報告系統(台北-將圖檔報告列印出)，提供醫師完成報告的判讀，並將暫存檔刪除後關機、拔掉電源。 三、肺功能測試機儀和DOSIMETER機台以75%ALCOHOL噴灑消毒進行終期消毒(紫外燈滅菌2小時)。 四、將methacholine藥物放入冰箱內冷藏。 五、藥物進行盤點簽名 | 可重覆3次，若仍未恢復，應即刻通知門診醫師診治或依醫囑送至急診觀察。 1. Senser於OPA溶液中消毒12分清洗晾乾。 2. Nebulizer於OPA溶液中消毒12分清洗晾乾打包 避免溫度影響藥物品質。 劑量低於標準量剩2PC時需主動通知藥師配藥及開領料單由主管覆核領取藥物。 |  |
|  |  | 公佈日期：1999年9月 | 修訂日期：2023年11月第十七次修訂 |

氣喘激發試驗標準作業規範(三)

編號：AUMD31-016

總頁數：6                                                                                      頁數：6-5

| 異常狀況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.病人吹氣不標準 2. 病人無法配合檢查 3. 病患跌倒 | - 病人太緊張。 2. 方法不正確 突發性喘息不適或疾病變化 1.病情變化 2.緊張 3.吹法不對導致頭暈目眩 | 安撫患者，請其放輕鬆。 重新教導檢查方法。 1.請call醫師及現場最近同仁。 2.請超音波室推急救車及BP MONITER。 (台北 分院請門診999責任區支援) 3.執行人員不可離開現場造成病安疏失。 4.住院通知病房接回並於交班單註明。 5.門診視情況轉至急診。 1. 凡發生跌倒者，不分傷害程度皆應依「病人安全管理作業辦法」之規定立即處理與通報。 2.依AUMD31-042預防跌倒標準作業規範執行及評估。 |  |
|  |  | 公佈日期：1999年9月 | 修訂日期：2023年11月第十七次修訂 |

氣喘激發試驗標準作業規範(四)

編號：AUMD31-016

總頁數：6                                                                                        頁數：6 -6

| 參 考 資 料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Peter Macklem. Lung function tests J.M.B.Hughes&N.B.Pride ed.2000;3-26 2.Pulmonary function laboratory management and procedure manual [New York]Americal thoracic society 1998 3.Pulmonary function testing: a practical apprroch Wanger Jack [Baltimove Williams &wilkins 1996 2nd 4.規章編號D3BE01：PFE1.2.2.1.3.6病人與家屬衛教政策與程序 5.規章編號D3BG01：IPSG.1正確辨識病人政策與程序 6.規章編號D3BP02：COP3.2心肺復甦照護政策與程序 7.規章編號L3BI04：PCI.7.4藥品與醫材儲存管理政策與程序 8.AUMD31-027胸腔內科檢查室單位間交班標準作業規範 9.AUMD31-033胸腔內科系病患隱私維護管理作業規範 10.AUMD31-034胸腔科常備藥管理標準作業規範 11.AUMD31-038胸腔內科洗手工作規範 12.AUMD31-042胸腔內科預防跌倒標準作業規範 13.AUMD31-047胸腔內科檢查室異常事件處理標準作業規範 |  |  |
|  | 公佈日期：1999年9月 | 修訂日期：2023年11月第十七次修訂 |