-7-

長庚紀念醫院 (林口)胸腔內科檢查室

適用對象:技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

<租賃陽壓呼吸器標準>  工作規範

編號：AUMD31-018

制定日期 2011年11月 制訂公佈

修訂日期 2024年10月 第八次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

目         錄

標   題                                                 頁數

壹、目的、適用範圍與工具…………………………………………  07-1

貳、操作標準………………………………………………………… 07-2~07-4

參、異常狀況及處理對策…………………………………………… 07-5

肆、參考資料 ………………………………………………………  07-6~07-7

租賃陽壓呼吸器檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-018

| 總頁數：07 |  | 頁數: 07-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |
| 租賃陽壓呼吸器 | 壹、適用範圍: 門診或住院中疑似有睡眠呼吸中止症候群之病患 貳、適用人員: 技術師(員) 、醫檢師(員) 治療師(員) | - 儀器類 - 陽壓呼吸器.....................................................1 - 呼吸器面罩.....................................................1 - 面罩頭帶.......................................................1 - 蛇形管.........................................................1 - 表單類 - 陽壓呼吸器訓練証明(一式二聯)...................................1 - 病人陽壓呼吸器租用切結書(一式二聯).............................1 |  |
|  |  | 公佈日期：2011 年 11 月 | 修訂日期：2024年10月第九次修定 |

租賃陽壓呼吸器標準作業規範(二)

編號：AUMD31-018

總頁數：07                                                                                               頁數: 07-2

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 執行前 - 病患可依照排定時間至檢查室，核對醫囑並確認病患身分 - 確認病患能了解使用陽壓呼吸器治療目的及方法 - 說明租賃呼吸器金額、歸還方式等 四、呼吸器使用說明: 為維護病人權益，促進良好的醫病關係，提供充分醫療相關資訊給病人及其家屬，並且教導必要的病人照護知識與應配合事項，以最容易被接受的方式執行衛生教育指導. | 確認病患身分評估其學習成效，如病患無法獨立有效學習，需請家屬(照顧者)陪伴接受完成訓練 - 租用費用可分為： 1.以月計算，一次收費4500元，自開始租用日期起滿四週歸還 2.以週計算，一次收費1125元，自開始租用日期起滿一週歸還 - 購買呼吸器耗材費用則依院方公告所訂定標準收費 - 填寫物品租借用切結書、陽壓呼吸器訓練証明 - 租用陽壓呼吸器後，檢查室人員將視病患情形，約每週電訪呼吸器使用狀況並安排約二週後回診檢視並下載呼吸器使用資料，而後視病患使用反應再由醫師評估門診追蹤日期 - 主動提供諮詢電話，確保病患知道如何與檢查室人員聯絡 - 睡眠呼吸中止症和呼吸道的關係 - 陽壓呼吸器是如何作用 - 陽壓呼吸器零件組裝的辨識和操作(1.陽壓呼吸送風裝置、置放及如何控制2.組裝) - 面罩試載、拆解及漏氣的調整 - 加濕器組裝、置放、溫度及濕度控制 |  |
|  |  | 公佈日期：2011 年 11 月 | 修訂日期：2024年10月第九次修定 |

租賃陽壓呼吸器標準作業規範(二)

編號：AUMD31-018

總頁數：07                                                                                               頁數: 07-3

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 執行中 - 協助病患選擇合適鼻形之面罩,以不碰觸眼睛、不壓迫鼻翼、不蓋住嘴唇為原則,無法用鼻子呼吸者則改用全面罩,並協助病患配戴 - 依醫囑確認陽壓呼吸器之使用壓力設定並觀察病患反應 三、將蒸餾水倒至呼吸器加溫潮濕器水箱刻度線，並將蛇形管連接至呼吸器壓力出口 | - 清潔保養: * 面罩、加濕器每日清水清潔，必要時以清潔劑清洗 * 過濾棉約三個月或必要時更換 - 觀察病患/照顧者可執行下列動作 * 脫戴面罩 * 陽壓呼吸器、加濕器和過濾棉的組裝 * 機器操作:開/關、壓力逐漸上升鈕 * 過濾棉的位置及置換 * 可說出如何清潔面罩、加濕器、管路和過濾棉 可使用鼻罩模板協助選擇 觀察並詢問病患吐氣、吸氣情形,若吸氣需較費力可調升清醒時基礎壓力；若吐氣易感到不適可協助開啟呼吸器之吐氣降壓功能 潮濕器水箱內裝置的水量勿超過刻度線 加至水箱之蒸餾水，於家中可使用煮沸過的冷開水或過濾水 |  |
|  |  | 公佈日期：2011年 11 月 | 修訂日期：2024年10月第九次修定 |

租賃陽壓呼吸器標準作業規範(二)

編號：AUMD31-018

總頁數：07                                                                                               頁數: 07-4

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 叁 | 四、調整呼吸器之溫濕度並將蛇形管連接病患端 執行後 一、確認病患及照顧者能完成呼吸器使用訓練並執行 二、確認病患已完成批價並填妥呼吸器租用表單、陽壓呼吸器訓練證明完畢 | 確認病患及照顧者能完成: 1.安全的操作陽壓呼吸器(如上指示) 2.了解並且確實遵守使用的時間 3.確定病患及照顧者了解醫師指示並且可使用陽壓呼吸器 1.詳細記錄病患使用資料、聯絡電話,每週電訪關心了解呼吸器使用狀況 2.提醒回診追蹤呼吸器使用狀況 |  |
|  |  | 公佈日期：2011 年 11 月 | 修訂日期：2024年10月第九次修定 |

租賃陽壓呼吸器標準作業規範(三)

編號：AUMD31-018

總頁數：07                                                                                               頁數：07-5

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、陽壓呼吸器不適應 | 1.鼻塞 2.心理抗拒 3.張口呼吸、漏氣 | 協助釐清原因，可調整加溫潮濕氣段數，或增加基礎壓力，或更換鼻塞式面罩，必要時依醫囑給予鼻噴劑使用 安撫病患，給予適當解釋、鼓勵及心理支持 更換全面罩 |  |
|  |  | 公佈日期：2011 年 11 月 | 修訂日期：2024年10月第九次修定 |

租賃陽壓呼吸器標準作業規範(四)

編號：AUMD31-018

總頁數：07                                                                                               頁數：07-6

| 參考資料 - ASDA Report EEG Arousals :Scoring Rules and Examples Sleep,15(2)173-184 1992 American Sleep Disorders Association and Sleep Research Society - ASDA Report Atlas and Scoring Rules Recording and Scroing Leg Movements.1993 Sleep,16(8):748-759 - ASDA Report The Clinical Use of the Multiple Sleep Latency Test Sleep,15(3):268-276 1992.ASDA & SRS - Measurement of Sleep/Wake tendency The School of Sleep Medicine1998.p1-7 - Doghramji K Mitler M.M et al. A Normative Study of the maintenance of wakefulness test(MWT) Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 103 (1997) 554-562 - Philip, P . Stoohs. R .Guilleminault Short Note Sleep Fragmentation in Normals : A Model for Sleepiness Associated with Upper Airway Resistance Syndrome Sleep.17(3):242-247 1994 ASDA & SRS - John Herman, The Final Report: Objectives of This Presentation 1998 School of Sleep Medicine - ASDA Report Practice Parameters for the Use of Actigraphy in the Clinical Assessment of Sleep Disorders Sleep,18(4):285-287.1995. ASDA & SRS - AARC-APT Clinical Practice Guideline Polysomnography Respiratory Care 40:12 Dec,1995,pp.1336-1343 - ASDA Report Practice Parameters for the Indications for Polysomnography and Related Procedures. Sleep 20(6):406-422,1997 - ASDA Review The Indications for Polysomnography and Related Procedures. Sleep 20(6):423-487,1997 - Flagg WH, Coburn SC. Polygraphic Aspects of Sleep Apnea Sleep Apnea Syndromes ,New York : Alan R Liss 1978:357-363 - MC Gregor P. Thorpy M J, Schmidt Nowara WW, Lederich P.S. and Snyder M. T- Sleep : An Improved Method for Scoring Breathing- Disordered Sleep Sleep.1992,15(4):359-363 - Mitler M M, Gujavarty KS, & Broman CP. Maintenance of Wakefulness Test : A Polysomnographic Technique for Evaluating Treatment of Efficacy in Patients with Excessive Somnolence Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 1982.53:658-661 - Johns Murray W. A New Method for Measuring Daytime Sleepiness : The Epworth Sleepiness Scale Sleep,1991,14(6):540-545 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2011 年11 月 | 修訂日期：2024年10月第九次修定 |  |

租賃陽壓呼吸器標準作業規範(四)

編號：AUMD31-018

總頁數：07                                                                                               頁數：07-7

| 參考資料 - Nino- Murcia G. Crowe Mc Cann C Bliwise D. Guilleminault C. Dement WC. Compliance and Side Effects in Sleep Apnea Patients Treated with Nasal Continuous Positive Airway Pressure The Western Journal of Medicine,Feb.1989,150(2),pp.165-169 - Marya. Carskadon & Dement WC. Normal Human Sleep : An Overview. Principles and Practice of Sleep Medicine 1994.p.16-25 - Sullivan C.E & Grunstein R.R. Continuous Positive Airway Pressure in Sleep – Disordered Breathing Principles and Practice of Sleep Medicine 1994.p.694-704 - Peter J. Hauri Sleep Disorders Current Concepts 1992.David Claman. Obstructive Sleep Apnea Central Sleep Apnea Cheyne-Stokes Respiration Alveolar Hypoventilation UCSF Stanford (415)885-7886 - 李學禹醫師,2001,睡眠呼吸中止症的手術療法,睡眠障礙學術研討會講稿,秀傳睡眠檢查中心. - 李宇宙醫師,2000,睡眠障礙介紹講稿,長庚醫院睡眠小組. - 劉勝義,2011,睡眠醫學實務, - 蔡政偲,2011,睡眠圖譜 - D3AA07(ACC.5)病人離院轉運政策與程序. - D3AR02(PFR2)支持病人及家屬參與治療照護過程政策與程序. - D3BE01(PFE1.2.2.1.3.6)病人與家屬衛教政策與程序. - D3BI03(PCI7.3)尖銳器具使用廢棄及管理政策與程序. - AUMD31-022胸腔內科系病患辨識標準工作規範 29. AUMD31-033胸腔內科系病患隱私維護管理政策與程序. 30. AUMD31-042預防跌倒標準作業規範 31. AUMD31-047 胸腔內科異常事件處理規範 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2011年 11 月 | 修訂日期：2024年10月第九次修定 |  |