長庚紀念醫院 (林口)胸腔內科檢查室

適用對象:技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

編號：AUMD31-021

制定日期 2006 年03月 制訂公佈

修訂日期 2024年10月 第 十 次修訂

<多項生理睡眠障礙呼吸功能檢查標準>工作規範

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

目         錄

標   題                                                 頁數

壹、目的、適用範圍與工具…………………………………………  16-1~16-2

貳、操作標準………………………………………………………… 16-3~16-13

參、異常狀況及處理對策…………………………………………… 16-14

肆、參考資料 ………………………………………………………  16-15~16-16

多項生理睡眠障礙呼吸功能檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-021

| 總頁數：16 |  | 頁數: 16-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |
| - 偵測患者睡眠情形及睡眠時呼吸中樞及呼吸肌肉間調控情形等 - 陽壓呼吸器使用之治療與改善情形之評估 | 壹、適用範圍: 門診排程或住院中疑似有睡眠呼吸中止症候群之病患 貳、適用人員: 技術師(員) 、醫檢師(員) 治療師(員) | - 儀器類 一、睡眠生理檢查儀.................................................1 二、監視系統.......................................................1 - 設備類 一、氧氣設備..................................................視需要 二、抽吸設備..................................................視需要 三、血壓計....................................................視需要 四、身高體重計................................................視需要 - 計價類及不計價類 - 杯狀電極導線..................................................16 - 鼾聲麥克風.....................................................1 - Nasal Flow.....................................................1 - Thermister sensor..............................................1 - EKG導線.......................................................3 - 呼吸動作胸綁帶.................................................1 - 呼吸動作腹綁帶.................................................1 - 身體姿勢感測器.................................................1 - 血氧感測器.....................................................1 - 皮膚磨砂膏.....................................................1 - TEN20傳導膠.................................................1 - 布尺.........................................................1 |  |
|  |  | 公佈日期： 2006 年 03 月 | 修訂日期：2024年10月第十次修定 |

多項生理睡眠障礙呼吸功能檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-021

| 總頁數：16 |  | 頁數: 16-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |
|  |  | - 紅色捲紙蠟筆.................................................1 - 1吋紙膠.....................................................1 - 護士剪刀.....................................................1 - 口腔棉枝................................................視需要 - 紗布4*4................................................視需要 - 紗布2*2................................................視需要 - 製劑類 一、75%酒精...................................................視需要 - 表單類 一、胸腔內科系睡眠檢查問卷.........................................1 |  |
|  |  | 公佈日期： 2006 年 03 月 | 修訂日期：2024年10月第十次修定 |

多項生理睡眠障礙呼吸功能檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-021

總頁數：16                                                                                               頁數: 16-3

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 貳 | 執行前 - 病患可依排定時間至檢查室報到，核對檢查單、病患身分及醫囑(依AUMD31-022胸腔內科系病患辨識標準工作規範執行 - 為使病人及其家屬能獲得足夠的醫療相關資訊、確認了解檢查目的、內容及注意事項並同意執行檢查、因此檢查前需給予睡眠生理檢查需知單 - 給予填寫紙本睡眠障礙相關問卷調查表單 執行中 - 執行睡眠生理檢查儀線路黏貼固定 1. 測量頭部C3 C4 O1 O2的方法(EEG)： 1.先從鼻根(Nasion)量至枕骨粗隆(Inion)，畫出中心點Cz。 2.量左右兩耳洞上之距離，通過中心Cz交叉處為真正的Cz點。 | 胸腔內科呼吸睡眠生理檢查需知單張上或檢查單上，記載有檢查注意事項: - 檢查當日請沐浴洗頭，勿抺髮油、噴髮膠或擦乳液等油性保養品；男性請刮鬍鬚，女性請勿化妝並去除指甲油 - 檢查當日避免食用刺激性食物:咖啡、酒、茶及抽菸等 - 醫師的指定藥及一般用藥請正常服用(若需服用鎮定劑及安眠藥者，請將藥物帶至檢查室，告知檢查室人員，於檢查時再服用) - 請自備睡衣或穿著寛鬆衣舒適便服並可攜帶就寢慣用物品 - 請攜帶健保卡、身分證件、戶口名簿、駕照、醫囑單等任何兩種憑證依排定時間至檢查室報到 - 進入檢查室前請關閉行動電話以免干擾檢查 - 檢查室採一人一室無法陪病，但行動不便及高齡者可留一位成年家屬陪伴，陪伴家屬須坐在椅子上 - 檢查完畢後，髮上及臉上殘留黏膠以清水(溫熱水)即可洗淨 - 檢查完畢後，請依照醫師安排或檢查室人員所安排之回診日，前往門診聽取報告結果，切勿自行提前掛號回診 - 預約回診日為檢查日完成後2週 先除去病人髮夾或髮帶 協助病患坐在有靠背的椅子以免不耐久坐 需服用安眠藥者在完成檢查線路黏貼並上床後再服用，避免藥效開始導致跌倒發生。 |  |
|  |  | 公佈日期： 2006年03 月 | 修訂日期：2022年06月第九次修定 |

多項生理睡眠障礙呼吸功能檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-021

總頁數：16                                                                                               頁數: 16-4

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.從鼻根到枕骨粗隆的線上，各標出10%點為Fpz與Oz。 4.兩耳洞上的線上，標出左邊10%T3與30%C3及右邊10%T4與30%C4處。或從Cz點向左20%為C3向右20%為C4。 5.從Fpz T3 Oz T4繞頭圍一圈，其10%是Fp1-Fp2及O1-O2的距離。 6.從T3-Oz-T4之水平線上，確定O1 及O2之點。 7.從O1-Fp1取中心點與原先畫的C3處交叉後，確認C3的位置,C4也一樣。 8.Fpz即為地線GND的位置。 9.兩耳後之乳突處Mastoid process或耳垂是常用來放置A1、A2參照處(reference)。 2. 皮膚準備 1.先用75%酒精棉棒清潔皮膚上油質。 2.再用棉棒沾磨砂膏去角質，垂直定點輕轉 3. 電極線放置 1.EEG部份，將電極皿先沾上大量TEN-20傳導膠後平置緊貼部位皮膚上再用以小塊紗布覆蓋固定。 2.EOG左側在左眼角下1cm，右側在右眼角上1cm。電極皿沾滿傳導劑，用紙膠布黏貼固定即可。 3.Chin EMG 可沿左右法令紋垂直向下，置於頦骨下緣內或 | 若為磨牙患者，則可放在顴骨下之咬合肌處；二電極需相距至少 |  |
|  |  | 公佈日期：2006 年 03 月 | 修訂日期：2024年10月第十次修定 |

多項生理睡眠障礙呼吸功能檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-021

總頁數：16                                                                                               頁數: 16-5

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下頦骨正中。 4.ECG在右側鎖骨中央下緣為V1，左側在腋前中線第七肋骨之V5或V6位置，便於觀察S-T change ischemic heart等情形。 5.LT` RT` Tibialis EMG在左右小腿外側Tibialis muscle中段，可請病人動動腳的大拇指或足背，感覺肌肉收縮確認位置。 4. 麥克風置喉結旁貼上紙膠。一般Snore > 60dB才記錄，要注意避開環境中吵雜的因素。 5. Nasal-Oral airflow之thermister sensor置鼻孔及離嘴唇中央處0.5-1cm，以紙膠布沿鼻翼兩側頰肌下緣固定。其餘導線掛在耳朵拉緊，勿鬆動使病人不適及影響訊號。Thermister sensor放置在Nasal Cannula上面，固定方式相同。 6. 胸腹綁帶，胸帶約乳頭處，腹帶約肚臍處圍一圈。需觀察病人呼吸動作，選擇較明顯處而調整位置，鬆緊約可伸入一手掌寬即可。 7. 血氧感測器選一循環良好之指頭，有異物要去除。依方向夾住或纏繞後，需要時用剪刀剪取一段紙膠固定導線。 | 2-4cm，避免互相干擾。 此處血液循環較差，要注意病人的皮膚狀況有無糖尿病傷口癒合不良、靜脈曲張、水腫、褥瘡要小心使用磨砂膏，勿太用力而使局部破皮，使磨砂膏沉入皮內引起潰瘍，故Impedance <30,000 ohm即可。 要注意病患鼻孔清潔，勿使分泌物或過多的水氣堵塞管路影響訊號。 導線需預留些活動長度，並且避開胸腹部，以免訊號被呼吸動作干擾。 氣溫低時可蓋被子保持手指溫暖維持感應。 為維護工作安全，操作尖銳物品應依尖銳器具使用、廢棄及管理政策與程序執行 |  |
|  |  | 公佈日期： 2006年03 月 | 修訂日期：2024年10月第十次修定 |

多項生理睡眠障礙呼吸功能檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-021

總頁數：16                                                                                               頁數: 16-6

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 二、儀器準備 1. 所有的Channel校正。 此時所有的Amplifiers都設在同樣的Sensitivity HFF LFF確定所有的功能正常，再依要求設定不同的Sensitivity HFF LFF另作的校正。所有電極及都裝置好後先查一下電阻抗Impedance，所有電極必須 < 5000 ohms(除Tibialis EMG外)，若過高就應該調整。 2. Physiologic Calibration生理方面校正 可確認電極個別的功能及作為判讀報告的基礎。內容包括： 1.張眼直視30s。 2.安靜閉眼30s。 3.眼睛上下看5次。 4.眼睛左右看5次。 5.慢慢眨眼5次。 6.咬牙或微笑,打哈欠 7.講話或裝打鼾聲 8.深呼吸5次。 9.吸氣後閉氣。 10.張口呼吸 11.動左右大腳趾或足背。 12.左右翻身。 | 記錄儀器使用前必須校正以確定功能，並作特殊檢查的設定。 當病患做這些動作時，技術人員可檢查並記錄病人的反應。張眼及閉眼時可看到EEG的background。左右看時，可看到EOG的異位像。由咬牙、微笑等看Chin EMG。動腳趾看Tibialis EMG activity。吸氣、吐氣是看Nasal-Oral呼吸氣流及胸腹動作。且每個呼吸氣流及胸腹動作波形應一致的移動，以免誤判成蹺蹺板式呼吸(Paradoxical movement)。技術人員也要觀察病人自主性閉氣的圖形，作為之後判讀的參考。如有使用其他儀器也要一併校正。校正後，技術人員決定電極或其他儀器的調整以合乎要求。在Physiologic Calibration時，若有任何異常要立刻解決，否則之後的記錄只會越來越差。 校正時備用的電極也要一併檢查。 |  |
|  |  | 公佈日期：2006年 03 月 | 修訂日期：2024年10月第十次修定 |

多項生理睡眠障礙呼吸功能檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-021

總頁數：16                                                                                               頁數: 16-7

|  | 項次 | 作 業 說 明 |  | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 參 | 三、所有校正都完成，問題也都排除後；請病人採取舒適體位，身體放鬆、闔眼；然後道晚安、關燈、關門、開始檢查。要清楚記錄關燈時間及床欄維護避免跌倒事件發生。 四、詳細記錄: 記錄內容含：病人病歷號碼、姓名、檢查日期、檢查名稱、技術人員名字、檔案編號、使用的儀器設備編號。每個Channel名稱、設定、起始、結束時間、中途發生的特殊事件，SNS HFF LFF的更改。其他臨床的表現或病人之主訴都要記載。 執行後 - 睡眠檢查結束後，如果對於檢查線路訊號的完全性有所疑問時，則須重新施行受試者校正(至少各為30秒張/閉眼之校正記錄)，以確認收集資料的準確性及可信度 - 移除檢查線路，並提醒髮上及臉上殘留黏膠以清水(溫熱水)即可洗淨 - 可瞭解病人自覺檢查時間的睡眠情形如：熄燈後多久入睡?睡了多久?一夜醒來幾次?醒來多久?睡得好不好?醒後的精神狀態等問題。 - 所有使用的電極導線，一般以溫熱水洗淨75%酒精擦拭乾淨，再依普通消毒原則處理即可。若是侵襲性檢查之用品，則按無菌消毒原則處理。 |  | 依AUMD31-033胸腔內科系病患隱私維護管理標準作業規範執行 依AUMD31-042胸腔內科檢查室預防病人跌倒工作規範執行預防跌倒 若有特殊情形如Seizure，則詳述整個過程。病人的情形如眼睛、頭部、姿勢、動作、間歇、持續時間、有無嘔吐、之後的情形，同時PSG也要有同樣的顯示。 臨床的情形和研究的程序決定，病患是在一定的時間喚醒或自然醒來。 病患如有嚴重睡眠障礙或藥物反應致精神狀況不佳時，要考慮協助安排返程的交通工具，避免病人自行開車的危險性。 |  |
|  |  |  | 公佈日期： 2006 年03 月 |  | 修訂日期：2024年10月第十次修定 |

多項生理睡眠障礙呼吸功能檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-021

總頁數：16                                                                                               頁數: 16-8

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 肆 | 五、請病患依照醫師安排或檢查室人員所安排之回診日，前往 門診聽取報告結果，切勿自行提前掛號回診,回診日為檢查 日後2週。 六、病患確定清醒可活動後，主動提供交通車資訊以確保病人 離院之安全。 報告判讀 一、讀取Sleep Stage方式: 1. 點選病人病歷號碼，叫出之前記錄。 2. 調整各波型以取得最佳視野。 3. 以30秒/頁為判讀睡眠程度的單位。 4. 鍵盤上數字0-5代表每個睡眠的stage。 0 — wake 1 ― stage 1 2 ― stage 2 3 ― stage 3 5 ― stage REM 5. 依照Rechts Chaffen & Kales 的規範方式，以各睡眠分期所出現的相關波形佔整頁比率較多者，判讀為該頁之 sleep stage 。 | sleep stage 是以O1、 O2、 C3、 、C4、EOC及下顎EMG的變化來判斷。 |  |
|  |  | 公佈日期：2006年 03 月 | 修訂日期：2024年10月第十次修定 |

多項生理睡眠障礙呼吸功能檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-021

總頁數：16                                                                                               頁數: 16-9

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### 期別/狀態; ##### 腦波圖(EEG); ##### 眼動圖(EOG); ##### 下顎肌電圖(EMG). ##### 放鬆清醒期; ake ##### 閉眼：律動α波(8-13Hz)，頭後區最顯著(O1、O2)，注意力集中時減弱 張眼：相對低振幅、混合頻率; ##### 自主性控制 眨眼或快速眼球轉動 欲睡時緩慢眼球轉動; ##### 肌肉持續性活動相對較高 自主性身體移動. ##### 非快速動眼期. ##### Stage 1; ##### 相對低振幅、混合頻率 θ波(4-7Hz)和較大振幅頭頂銳波(<0.5秒) 同速高振幅θ波; ##### 緩慢眼球轉動(eye rolling); ##### 肌肉持續性活動可能較清醒期稍微降低. ##### Stage 2; ##### 基本波：相對低振幅、混合頻率; ##### 接近stage 1之偶發性緩慢眼球轉動; ##### 肌肉持續性活動相對較低. | Stage 2之3分鐘法則：即第一個及第六個epoch有明顯Stage 2特徵，只要中間沒有出現Arousal或其他的Stage特徵，3分鐘內這一段都是屬於Stage 2。 |  |
|  |  | 公佈日期：2006 年03 月 | 修訂日期：2024年10月第十次修定 |

多項生理睡眠障礙呼吸功能檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-021

總頁數：16                                                                                               頁數: 16-10

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### 期別/狀態; ##### 腦波圖(EEG); ##### 眼動圖(EOG); ##### 下顎肌電圖(EMG). ##### Stage 2; 紡綞波(sleep spindle)： 漸增、漸減11-16Hz(12-14Hz為常見)，且≧0.5秒 K複合波(K complex)： 尖銳負波和隨後的緩慢正波(≧0.5秒) 自發性或反應聲音. ##### Stage 3; ##### ≧20高振幅(>75 μV)慢波(≦2Hz); ##### 無，反應腦波圖形; ##### 肌肉持續性活動相對較低. |  |  |
|  |  | 公佈日期：2006 年03 月 | 修訂日期：2024年10月第十次修定 |

多項生理睡眠障礙呼吸功能檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-021

總頁數：16                                                                                               頁數: 16-11

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### 期別/狀態; ##### 腦波圖(EEG); ##### 眼動圖(EOG); ##### 下顎肌電圖(EMG). ##### 快速動眼期(REM); ##### 相對低振幅、混合頻率 鋸齒波:一連串等高或三角狀(經常具有鋸齒形)2-6Hz波形 θ波 緩慢的α波; ##### 間歇性快速眼球轉動; ##### 肌肉持續性活動受到抑制 間歇性肌纖維抽動. - 呼吸事件類型 - 呼吸中止(Apnea)： 指睡眠期中，持續超過10 秒的呼吸氣流中斷 (air flow氣流振幅較基準振幅減少≧90%)。Apnea 常伴有腦波覺醒(arousal)或/及血氧飽和度降低≧3%。 - 阻塞型呼吸中止(Obstructive Apnea): 睡眠期中持續超過10 秒的口鼻呼吸氣流中斷，但仍有胸腹部呼吸的動作。 - 中樞型呼吸中止(Central Apnea): 睡眠期中持續超過10 秒的口鼻呼吸氣流中斷，同時沒有胸腹部呼吸的動作。 | 常以病患安靜平躺時的呼吸氣流高度作為baseline。 |  |
|  |  | 公佈日期：2006年 03 月 | 修訂日期：2024年10月第十次修定 |

多項生理睡眠障礙呼吸功能檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-021

總頁數：16                                                                                               頁數: 16-12

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 混合型呼吸中止(Mixed Apnea): 睡眠期中持續超過10 秒的口鼻呼吸氣流中斷，同時混合有及沒有的胸腹部呼吸動作。 - 淺呼吸(Hypopnea): 睡眠期中持續超過10 秒的呼吸氣流較基準振幅減少≧30%，伴隨腦波覺醒(arousal)或/及血氧飽和度降低≧3%。 - 報告內容 - 基本資料：姓名、病歷號碼、性別、出生日期、身高、體重(BMI)、使用藥物及特殊裝置、其他特殊情況等。 - 檢查日期，起始與結束時間，關燈時間 - 睡眠結構分析(Hypnogram analysis)：全部睡眠時間(TST；total sleep time)、各時期於TST中所佔時間與百分比、睡眠效率(sleep efficiency)、入眠時間(sleep Latency)等 - 呼吸中止分析(Apnea analysis)：呼吸中止、淺呼吸指數(Apnea hypopnea index；AHI)等 - 血氧飽合度降低指數(Oxygen Desaturation index；ODI) - 心律分析(Heart rate analysis)：平均心跳數、最高心跳數及最低心跳數 - 鼾聲分析(Snoring analysis)：數量及時間 - 身體姿勢(Body position)：各姿勢百分比、與AHI相關比 - 呼吸中止與各睡眠時期關係(Apnea-sleep stage relation)：呼吸中止、淺呼吸與快速動眼期及非快速動眼期分佈次數等 |  |  |
|  |  | 公佈日期：2006年 03 月 | 修訂日期：2024年10月第十次修定 |

多項生理睡眠障礙呼吸功能檢查標準作業規範(二)

編號：AUMD31-021

總頁數：16                                                                                               頁數: 16-13

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 週期性腿部抽動指數(Periodic leg movement index) - summary graph： 以圖形顯示各時期所發生之呼吸事件、腦波覺醒、鼾聲情形、心律、血氧飽合度變化、週期性腿部抽動及姿勢等 - 詳細的各時期分析數據、腦波覺醒相關統計量、呼吸事件、血氧統計分析、心律相關性、鼾聲及週期性腳動情形等 - 檢查中使用之藥物或特殊治療方式 - 檢查中特殊事件發生時間、詳情之記錄及處理方式、過程、病人反應及結果 - EEG之特殊發現或其他記錄之特別發現 - 建議 |  |  |
|  |  | 公佈日期：2006年 03 月 | 修訂日期：2024年10月第十次修定 |

多項生理睡眠障礙呼吸功能檢查標準作業規範(三)

編號：AUMD31-021

總頁數：16                                                                                               頁數：16-14

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、機器螢幕未出現監測的數據記錄中訊號發生異常: 1. 單項的異常 2. C4 和LOC異常 3. C3 和ROC異常 4. 幾乎所有得訊號都有干擾情形。 5. SpO2數值異常 二、電腦自動停止記錄 三、病患主訴不適 四、病患跌倒 | (一)病人管路或導線鬆脫 (二)是個別電極或設備的問題。 (三)是參照極A1鬆脫或損壞的問題。 (四)是參照極A2鬆脫或損壞的問題。 (五)可能是所有參照極或地線或電纜線鬆脫 (六)校正不確實 (七)血氧偵測器脫落或訊號輸出連接線移位 (一)突然斷電 (二)硬碟空間不足 (三)電腦當機 (一)不安焦慮 (二)病情的變化 床欄未確實拉起 | 從病人身上、連接的線路以及儀器等方面去探查原因。 解決參照極A1的問題。 解決參照極A2的問題。 要檢查所有參照極或地線或電纜線 重新校正 重新固定 等復電後再重新記錄之後註明原因並將兩段記錄人工相加計算 清除已存在光碟的檔案後再重新記錄之後將兩段記錄相加計算 重新開機再記錄若無法開機則交白班請儀器處處理 觀察生命徵象若正常則予安撫若異常則聯絡值班醫師及轉急診室觀察並報告主治醫師 依AUMD31-047胸腔內科檢查室異常事件處理工作規範進行異常通報及PDCA改善 |  |
|  |  | 公佈日期：2006年 03 月 | 修訂日期：2024年10月第十次修定 |

多項生理睡眠障礙呼吸功能檢查標準作業規範(四)

編號：AUMD31-021

總頁數：16                                                                                               頁數：16-15

| 參考資料 - Sharon A .Keenan Polysomnographic Technique :An Overview 1996.p.151-169. - Sharon A .Keenan Polysomnographic Technical Aspects in Adolescents and Adults Journal of Clinical Neurophysiology 9(1):21-31.1992 American Electroencephalographic Society. - ASDA Report EEG Arousals :Scoring Rules and Examples Sleep,15(2)173-184 1992 American Sleep Disorders Association and Sleep Research Society - ASDA Report Atlas and Scoring Rules Recording and Scroing Leg Movements.1993 Sleep,16(8):748-759 - ASDA Report The Clinical Use of the Multiple Sleep Latency Test Sleep,15(3):268-276 1992.ASDA & SRS - Measurement of Sleep/Wake tendency The School of Sleep Medicine1998.p1-7 - Doghramji K Mitler M.M et al. A Normative Study of the maintenance of wakefulness test(MWT) Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 103 (1997) 554-562 - Philip, P . Stoohs. R .Guilleminault Short Note Sleep Fragmentation in Normals : A Model for Sleepiness Associated with Upper Airway Resistance Syndrome Sleep.17(3):242-247 1994 ASDA & SRS - John Herman, The Final Report: Objectives of This Presentation 1998 School of Sleep Medicine - ASDA Report Practice Parameters for the Use of Actigraphy in the Clinical Assessment of Sleep Disorders Sleep,18(4):285-287.1995. ASDA & SRS - AARC-APT Clinical Practice Guideline Polysomnography Respiratory Care 40:12 Dec,1995,pp.1336-1343 - ASDA Report Practice Parameters for the Indications for Polysomnography and Related Procedures. Sleep 20(6):406-422,1997 - ASDA Review The Indications for Polysomnography and Related Procedures. Sleep 20(6):423-487,1997 - Flagg WH, Coburn SC. Polygraphic Aspects of Sleep Apnea Sleep Apnea Syndromes ,New York : Alan R Liss 1978:357-363 - MC Gregor P. Thorpy M J, Schmidt Nowara WW, Lederich P.S. and Snyder M. T- Sleep : An Improved Method for Scoring Breathing- Disordered Sleep Sleep.1992,15(4):359-363 - Mitler M M, Gujavarty KS, & Broman CP. Maintenance of Wakefulness Test : A Polysomnographic Technique for Evaluating |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2006年 03 月 | 修訂日期：2024年10月第十次修定 |  |

多項生理睡眠障礙呼吸功能檢查標準作業規範(四)

編號：AUMD31-021

總頁數：16                                                                                               頁數：16-16

| 參考資料 Treatment of Efficacy in Patients with Excessive Somnolence Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 1982.53:658-661 - Johns Murray W. A New Method for Measuring Daytime Sleepiness : The Epworth Sleepiness Scale Sleep,1991,14(6):540-545 - Nino- Murcia G. Crowe Mc Cann C Bliwise D. Guilleminault C. Dement WC. Compliance and Side Effects in Sleep Apnea Patients Treated with Nasal Continuous Positive Airway Pressure The Western Journal of Medicine,Feb.1989,150(2),pp.165-169 - Marya. Carskadon & Dement WC. Normal Human Sleep : An Overview. Principles and Practice of Sleep Medicine 1994.p.16-25 - Sullivan C.E & Grunstein R.R. Continuous Positive Airway Pressure in Sleep – Disordered Breathing Principles and Practice of Sleep Medicine 1994.p.694-704 - Peter J. Hauri Sleep Disorders Current Concepts 1992.David Claman. Obstructive Sleep Apnea Central Sleep Apnea Cheyne-Stokes Respiration Alveolar Hypoventilation UCSF Stanford (415)885-7886 - 莊銘隆醫師編著,1985,呼吸睡眠手冊. - 李學禹醫師,2001,睡眠呼吸中止症的手術療法,睡眠障礙學術研討會講稿,秀傳睡眠檢查中心. - 李宇宙醫師,2000,睡眠障礙介紹講稿,長庚醫院睡眠小組. - D3AA07(ACC.5)病人離院轉運政策與程序. - D3AR02(PFR2)支持病人及家屬參與治療照護過程政策與程序. - D3BE01(PFE1.2.2.1.3.6)病人與家屬衛教政策與程序. - D3BI03(PCI7.3)尖銳器具使用廢棄及管理政策與程序. - AUMD31-022胸腔內科系病患辨識標準工作規範 30. AUMD31-033胸腔內科系病患隱私維護管理政策與程序. 31. AUMD31-042預防跌倒標準作業規範 32. AUMD31-047 胸腔內科異常事件處理規範 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2006年 03 月 | 修訂日期：2024年10月第十次修定 |  |