## 附件一

## TPOCT10-001懷孕試驗品管記錄表(檢測頻率高者使用)                 版次：3.1

## 懷孕試驗品管記錄表

## (此表單適用檢測頻率高者)                                              年    月

| ## 日期 | ## 試劑 ## 批號 | ## 試劑效期 | ## Internal control結果(＋或－) | ## 通過與否 ## (合格or不合格) | ## *品管異常說明 ## (填寫A、B、C) | ## 操作 ## 人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1/2 | ## A8086 | ## 2013/12/1 | ## ＋ | ## 合格 |  | ## 王X華 |
| ## 1/3 | ## A8086 | ## 2013/12/1 | ## ＋ | ## 合格 |  | ## 陳X文 |
| ## *當試紙出現失效反應時(C區未出現色帶)，請註明下列品管異常處理方式: ## A-試紙效期已過，換新批號試紙重測後合格 (試劑過期) ## B-試紙效期未過，拿同批號新試紙重測後合格 (人員操作不當) ## C-試紙效期未過，換新批號試紙重測後合格 (舊批號試紙有問題)→選取此項需立即通報主管 |  |  |  |  |  |  |
| ## 主管月檢閱說明: ## 主管簽名: 日期: |  |  |  |  |  |  |

## 附件二、

## TPOCT10-002懷孕試驗品管記錄表(檢測頻率低者使用)                         版次：3.1

## 懷孕試驗品管記錄表

## (此表單適用檢測頻率低者)                                            年    月~   月

| ## 月份 | ## 日期 | ## 試劑 ## 批號 | ## 試劑 ## 效期 | ## Internal control結果(＋或－) | ## 通過與否 ## (合格or不合格) | ## *品管異常說明 ## (填寫A、B、C) | ## 操作 ## 人員 | ## 主管月檢閱 ## (說明/簽名/日期) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 ## 月 | ## 1/2 | ## A8086 | ## 2013/12/1 | ## ＋ | ## 合格 |  | ## 王X華 |  |
|  | ## 1/15 | ## A8086 | ## 2013/12/1 | ## ＋ | ## 合格 |  | ## 陳X文 |  |
| ## 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## *當試紙出現失效反應時(C區未出現色帶)，請註明下列品管異常處理方式: ## A-試紙效期已過，換新批號試紙重測後合格 (試劑過期) ## B-試紙效期未過，拿同批號新試紙重測後合格 (人員操作不當) ## C-試紙效期未過，換新批號試紙重測後合格(舊批號試紙有問題)→選取此項需立即通報主管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件三、TPOCT10-003懷孕試驗能力評估                            版次：3.1

## 懷孕試驗能力評估

## 人員姓名:              職稱:                             評估日期:     年   月   日

| ## 操作觀察記錄表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 操作內容 | ## 合於標準 | ## 不合於標準 | ## 操作注意事項 |
| ## 由切口撕開快速驗孕試劑鋁箔包裝，取出快速驗孕試紙條 |  |  |  |
| ## 將試紙條插入盲樣檢體中，等待檢體上升至測試區中 |  |  | ## 檢體量不可超過試紙條上所標示之箭頭，以免影響到判讀結果 |
| ## 等待3-5分鐘即可判讀結果 |  |  | ## 請在10分鐘內判讀完畢，以免因時間因素而干擾判讀結果 |
| ## 結果判讀 ## 陽性: T區及C區都有色帶出現 ## 陰性:僅C區出現色帶 ## 無效: C區無色帶出現 |  |  |  |

盲樣檢體測試結果

| ## 結果判讀 | ## 檢測結果 | ## 正確結果 | ## 合於標準 | ## 不合於標準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 盲樣1 |  |  |  |  |
| ## 盲樣2 |  |  |  |  |

| ## 訓練結果: □通過 □需再訓練 | ## 再訓練日期: |
| --- | --- |
| ## 受訓人員: (簽名) | ## 日期: |
| ## 訓練人員: (簽名) | ## 日期: |